DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ANÁLISE EXPERIMENTAL DO CI AD5933

1. Descrição Geral e Arquitetura do Componente

O circuito integrado AD5933, fabricado pela Analog Devices, consiste em um sistema em chip (System on Chip — SoC) projetado para a conversão e análise de impedâncias complexas de alta precisão. A arquitetura interna do componente integra três blocos funcionais fundamentais:

- Sintetizador Digital Direto (DDS): Gerador de frequência programável de 27 bits responsável pela excitação do sistema;

- Conversor Analógico-Digital (ADC): Unidade de amostragem de 12 bits operando a uma taxa de até 1 MSPS;

- Processador Digital de Sinais (DSP): Núcleo dedicado à execução da Transformada Discreta de Fourier (DFT) de 1024 pontos diretamente no hardware.

A comunicação e o controle de registradores entre o AD5933 e o microcontrolador hospedeiro (como ESP32, Arduino ou STM32) são realizados por meio da interface serial I2C.

FIGURA 1: Diagrama de Blocos Interno do CI AD5933

2. Princípio de Funcionamento

O ciclo de medição de impedância do AD5933 divide-se em três etapas sequenciais integradas: excitação, recepção e processamento interno.

2.1. Estágio de Transmissão e Excitação

O sintetizador DDS interno gera um sinal senoidal de frequência ajustável com resolução de até 0,1 Hz. Este sinal é aplicado como tensão de excitação sobre a impedância desconhecida (Zdesconhecida), conectada entre os pinos VOUT e VIN do CI. O dispositivo permite a seleção de até quatro amplitudes pico a pico programáveis, alcançando o valor máximo de 2,0 Vp-p.

2.2. Estágio de Recepção e Condicionamento

A corrente resultante que atravessa a carga entra pelo pino VIN, o qual opera como um terra virtual mantido no potencial VDD/2 . Internamente, um amplificador de transimpedância (TIA) associado a um resistor de realimentação externo (RFB) converte essa corrente em uma variação de tensão equivalente. O sinal resultante passa por um Amplificador de Ganho Programável (PGA) — ajustável nos ganhos de ×1 ou ×5 —, por um filtro passa-baixas analógico e é submetido à amostragem pelo ADC de 12 bits.

2.3. Cálculo da DFT e Disponibilização de Dados

Para cada ponto de frequência amostrado, o DSP executa a DFT de 1024 pontos. O algoritmo extrai as componentes vetoriais em complemento de dois e as armazena em registradores de 16 bits dedicados às partes Real (R) e Imaginária (I).

3. Especificações Técnicas de Operação

As características nominais de operação do CI AD5933 sem condicionamento externo encontram-se sintetizadas a seguir:

- Faixa Dinâmica Nativa de Impedância: 1 kΩ a 10 MΩ (expansível para a faixa de 100 Ω a 1 kΩ mediante front-end analógico);

- Exatidão Típica de Medição: 0,5% no ponto de calibração;

- Faixa de Frequência de Varredura: 1 kHz a 100 kHz (com possibilidade de redução via clock externo);

- Tensão de Alimentação: 2,7 V a 5,5 V em corrente contínua;

- Sensor de Temperatura Integrado: Resolução de 13/14 bits com exatidão de ±2 ∘C;

- Encapsulamento: SSOP de 16 pinos.

4. Processamento dos Dados e Algoritmo de Calibração Off-Chip

Como o CI disponibiliza apenas as componentes brutas R e I, o microcontrolador hospedeiro deve executar o processamento matemático para a extração dos parâmetros físicos.

4.1. Cálculo da Magnitude Bruta

A magnitude do sinal coletado é obtida por meio da equação da norma euclidiana:

Magnitude=R2+I2

4.2. Determinação do Fator de Ganho (Gain Factor)

Antes das medições em cargas desconhecidas, realiza-se um ensaio de calibração prévio empregando um resistor de referência de valor conhecido (Rcal) . O Fator de Ganho (GF) é determinado por:

GF=1Rcal×Magnitudecal

4.3. Cálculo da Impedância Absoluta e Fase

A partir do GF determinado na calibração, o módulo da impedância (|Z|) e o ângulo de fase (θ) são calculados por:

|Z|=1GF×Magnitude

θ=tan-1IR

Nota: O cálculo do ângulo de fase requer a subtração da fase intrínseca introduzida pelo próprio hardware e o correto tratamento de quadrantes no plano complexo.

5. Validação Experimental e Análise Prática sem Front-End Analógico

Para avaliar os limites operacionais do AD5933 em sua configuração simplificada (sem estágios externos de amplificação, filtragem e acoplamento AC), foram conduzidos ensaios práticos divididos em testes resistivos puros e testes reativos em frequência.

5.1. Análise por Faixa Resistiva Pura

Os testes com resistores de precisão revelaram forte dependência da exatidão em relação ao ponto de calibração (Rcal):

- Exatidão na Região de Calibração: Quando a carga medida apresenta valor próximo a Rcal, o erro relativo é inferior a 0,5% (por exemplo, utilizando Rcal=2,31 kΩ, a leitura de uma carga de 2,31 kΩ resultou em 2,30 kΩ).

- Não-Linearidade com o Afastamento de Rcal: Distanciando-se do ponto de referência, o GF sofre degradação não linear expressiva.

- Saturação em Baixas Impedâncias: Para impedâncias significativamente menores que Rcal, a corrente de entrada eleva-se além da capacidade de conversão do ADC, levando à saturação do sinal (exemplo: com Rcal=9,30 kΩ, a medição de um resistor de 3,62 kΩ resultou em um valor incorreto de 4,93 kΩ).

- Atenuação em Altas Impedâncias: Impedâncias elevadas reduzem drasticamente a amplitude do sinal em VIN, prejudicando a Relação Sinal-Ruído (SNR) e subestimando levemente a carga real (exemplo: 43,38 kΩ lido como 42,02 kΩ).

FIGURA 3: Gráfico de Erro Relativo em Função da Impedância Resistiva

5.2. Ensaio com Circuito Reativo (R+R||C)

Para a validação em impedâncias complexas, montou-se uma carga simulando a resposta equivalente de um sensor biológico ou químico, composta pela associação em série de um resistor R1 com um arranjo paralelo R2||C1.

- Resistor em série (R1): 1 kΩ (1000 Ω);

- Resistor em paralelo (R2): 1 kΩ (1000 Ω);

- Capacitor em paralelo (C1): 22 nF.

A varredura foi configurada de 1 kHz a 100 kHz com passo de 1 kHz (100 pontos). A resposta teórica do modelo é expressa por:

Zteóricof=R1+R21+j⋅2πfR2C1

FIGURA 4: Diagrama do Circuito Reativo Equivalente

utilizado no Ensaio

Tabela Comparativa de Amostragem (Teórico vs. Bancada)

| Frequência (Hz) | ∣Z∣ Teórico (Ω) | Fase Teórica (°) | ∣Z∣ Bancada (Ω) | Fase Bancada (°) | Erro Relativo em ∣Z∣ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000 | 2136,45 | -4,22 | 2160,00 | 0,00 | +1,10% |
| 2.000 | 2071,60 | -8,13 | 2128,29 | -4,99 | +2,74% |
| 5.000 | 1773,56 | -16,27 | 1813,79 | -3,37 | +2,27% |
| 10.000 | 1414,50 | -19,44 | 1574,64 | -8,49 | +11,32% |
| 20.000 | 1188,93 | -15,30 | 1426,15 | -4,24 | +19,95% |
| 30.000 | 1131,29 | -11,48 | 1383,08 | -5,30 | +22,26% |
| 50.000 | 1099,04 | -7,37 | 1316,31 | +0,59 | +19,77% |
| 75.000 | 1088,55 | -5,02 | 1180,46 | +0,79 | +8,44% |
| 100.000 | 1084,82 | -3,80 | 1182,07 | +2,46 | +8,97% |

Discussão das Anomalias Observadas nos Dados de Bancada

- Erro de Quantização na Magnitude (Efeito em Escada): A curva experimental de magnitude exibiu descontinuidades na forma de patamares constantes. Isso ocorre devido à limitação de resolução do ADC de 12 bits e à resposta discreta do TIA interno sem o suporte de condicionamento de sinal flexível.

- Inversão e Erro Severo de Fase: A formulação teórica estabelece que a carga R1+R2||C1 possui comportamento estritamente capacitivo, mantendo o ângulo de fase negativo em todo o espectro (alcançando o mínimo de ≈-19,44∘ em 10 kHz). Contudo, as medições práticas registraram fases positivas a partir de 50 kHz (+0,59∘ em 50 kHz e +2,46∘ em 100 kHz). Essa inversão indica um falso comportamento indutivo, provocado pela falta de remoção do nível de tensão DC (DC Offset) no pino VIN e pela ausência de compensação do atraso de fase intrínseco do CI.

- Deformação do Diagrama de Nyquist: A plotagem dos dados brutos no plano complexo (Z' vs. -Z'') resultou em uma trajetória ruidosa e sem formato definido, divergindo do semicírculo teórico contínuo esperado. A ausência de tratamento inviabiliza o ajuste de modelos equivalentes (fitting) para a caracterização do sensor.

FIGURA 5: Gráficos Comparativos da Resposta em Frequência (Teórico vs. Bancada)

5.3. Ensaio de Condutividade/Salinidade com Solução de NaCl (Sensor Resistivo ~5 kΩ)

Para validar o desempenho do protótipo baseado no AD5933 na caracterização de soluções líquidas e sensores físico-químicos, conduziu-se um ensaio experimental utilizando um sensor resistivo com impedância base da ordem de 5 kΩ imerso em água com diferentes concentrações molares de Cloreto de Sódio (NaCl):

1. Branco (Água pura / 0,00 M);

2. Solução 0,05 M;

3. Solução 0,25 M;

4. Solução 0,50 M.

A varredura foi realizada na faixa de frequência de 10 kHz a 100 kHz, com passo de 1 kHz (91 pontos por varredura).

Tabela Comparativa de Resposta em Frequência por Concentração Molar de NaCl

| Concentração(M) | Impedância média (Ω) | Fase média (°) | ∣Z∣ a 10kHz (Ω) | ∣Z∣ a 50kHz (Ω) | ∣Z∣ a 100kHz (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Branco (0,00) | 4409,34 | -0,21 | 4501,40 | 4407,62 | 4349,04 |
| 0,05 | 2621,92 | -0,31 | 2691,81 | 2637,76 | 2634,26 |
| 0,25 | 2397,21 | -1,14 | 2456,19 | 2409,46 | 2395,71 |
| 0,50 | 2248,70 | -1,02 | 2296,57 | 2255,02 | 2247,73 |

Discussão e Análise dos Resultados:

5.3.1 Sensibilidade à Salinidade e Relação Molar-Impedância:

Observa-se uma redução acentuada e inversamente proporcional do módulo da impedância (|Z|) à medida que se eleva a concentração iônica da solução. A adição inicial de sal (0,05 M) causou uma queda substancial de ~40% na impedância média em relação à água pura (de ~4409 Ω para ~2622 Ω), demonstrando a alta sensibilidade do arranjo experimental na detecção de variações de condutividade elétrica do meio.

5.3. 2 Resposta em Frequência e Perfil do Diagrama de Bode:

O gráfico do Diagrama de Bode exibe uma resposta essencialmente plana (flat response) da magnitude (|Z| em dB) ao longo de toda a varredura de 10 kHz a 100 kHz para todas as concentrações testadas. Aliado ao fato de os valores de fase média permanecerem muito próximos de zero (-0,21° a -1,14°), confirma-se o comportamento predominantemente resistivo do sensor no meio líquido na faixa analisada.

FIGURA 6: Diagrama de Bode

5.3.3 Dispersão e Flutuações de Fase nas Altas Frequências:

Na análise do espectro de fase, verifica-se maior estabilidade nas baixas frequências e uma oscilação gradativa a partir de ~60 kHz até 100 kHz, variando de valores negativos (mínimo de -6,91° em 10 kHz para 0,5 M) a levemente positivos (máximo de +2,05° em 96 kHz). Assim como observado nos ensaios com cargas reativas (Seção 5.2), essa instabilidade de fase decorre do atraso de fase intrínseco do CI AD5933 e do ruído de amostragem sem o acoplamento AC e filtragem do Analog Front-End (AFE) dedicado.

6. Aplicações Típicas na Literatura Acadêmica

Devido à sua flexibilidade e baixo custo em comparação com analisadores de bancada, o AD5933 é amplamente reportado em aplicações como:

- Espectroscopia de Impedância Bioelétrica (BIA) e medições de tecidos biológicos;

- Caracterização eletroquímica, acompanhamento de processos de corrosão e análise de sensores químicos;

- Avaliação não destrutiva de materiais e monitoramento do estado de carga/saúde em baterias e células de combustível.

7. Trabalhos Correlatos e Projetos Práticos com o AD5933

A literatura científica apresenta ampla utilização do CI AD5933 em protótipos dedicados, cobrindo diversas áreas da engenharia e biotecnologia. A análise destes trabalhos demonstra a necessidade recorrente de projetar frentes analógicas (Analog Front-End — AFE) customizadas para contornar as limitações nativas do componente, como a medição de baixas impedâncias e a garantia de isolamento e segurança elétrica em seres humanos.

7.1. Agricultura e Qualidade de Alimentos

- FruitMeter (FM): Projeto de um analisador portátil para monitorar a qualidade e o estágio de amadurecimento de frutas ao longo da cadeia de suprimentos (IEEE Xplore: document/9408574).

- Bioimpedância em Plantas (Tomate): Protótipo desenvolvido para a medição de variações hídricas no caule de plantas de tomateiro via espectroscopia de bioimpedância (Referência: "A Prototype Portable System for Bioelectrical Impedance Spectroscopy", 2011).

7.2. Medicina e Biotecnologia

- Tomografia de Impedância Elétrica (EIT): Sistema portátil de 8 canais projetado para estimar a distribuição da bioimpedância bidimensional (2D) (NCBI PMC: PMC9058721).

- Medição de Bioimpedância Tetrapolar (4 Eletrodos): Circuito de extensão para aplicações embarcadas desenvolvido com o objetivo de mitigar artefatos da interface eletrodo-tecido (IOPscience: 0967-3334/34/4/391).

- Avaliação da Interface Pele/Eletrodo: Analisador portátil integrado ao Raspberry Pi 4 para caraterização de eletrodos de biopotencial utilizados em exames de ECG e EEG (NCBI PMC: PMC12196835).

- Análise Muscular do Bíceps Brachii: Protótipo de baixo custo para avaliação de bioimpedância muscular validado em comparação com analisadores de bancada (SMU Scholar: vol4/iss1/3).

- Detecção de Bioimpedância para Diagnóstico: Protótipo voltado para o diagnóstico auxiliar de doenças como câncer de pele e febres virais (IJSR: SUB156549).

7.3. Monitoramento Industrial e Sensores

- Medidor de Impedância de Ampla Faixa: Projeto de um instrumento versátil com cancelamento do nível contínuo (DC offset) para ampliação da faixa de operação (De Gruyter / MMS: 10.1515/mms-2015-0006).

- Reconhecimento de Gases: Plataforma multiplexada capaz de gerenciar até 15 sensores condutores orgânicos em paralelo (IEEE Sensors: 10.1109/LSENS.2024.3415789).

- Monitoramento de Integridade Estrutural (Bolt Loosening): Sistema para detecção do afrouxamento de parafusos em estruturas de aço utilizando o AD5933 acoplado a transdutores piezocerâmicos (Elsevier Measurement: 10.1016/j.measurement.2023.112527).

8. Recomendações de Projeto e Estratégias de Mitigação

Para contornar as limitações físicas verificadas na seção experimental e corroboradas pelos trabalhos correlatos da literatura, recomendam-se as seguintes intervenções no desenvolvimento de protótipos:

8.1. Condicionamento Analógico em Hardware (Front-End External)

- Filtragem e Acoplamento AC: Inserção de capacitores de acoplamento na saída VOUT para eliminar a componente contínua (VDD/2) gerada pelo DDS, evitando o deslocamento da polarização no ponto de amostragem.

- Estágio de Transimpedância (TIA) / Buffer Externo: Utilização de amplificadores operacionais de precisão e baixo ruído na entrada VIN. Essa adição estende a faixa dinâmica para impedâncias inferiores a 1 kΩ, estabiliza a escala do ADC e elimina o efeito de quantização em escada.

8.2. Calibração Multiponto e Vetorial via Firmware

- Calibração Vetorial Ponto a Ponto: Implementação de rotina no microcontrolador que armazena uma matriz de Fatores de Ganho GFf e um vetor de desvio de fase Δϕf para cada frequência da varredura, utilizando uma carga puramente resistiva de referência. Esse procedimento elimina a fase parasitária e previne a inversão para valores positivos.

- Seleção Dinâmica de Faixa: Configuração do algoritmo para alternar automaticamente os resistores de referência (Rcal) ou o ganho do PGA de acordo com o patamar de impedância detectado na pré-amostragem do sensor.

FIGURA 6: Esquemático Proposto do Front-End Analógico Externo para o AD5933