| Artigo / Aplicação Típica | Objetivo do Projeto | Modo de Operação | Parâmetros Utilizados | Limitações Críticas do AD5941 Identificadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Espectroscopia de Bioimpedância Elétrica (EIS) Vestível (Ex: Patches de hidratação e wearables médicos) | Monitorar parâmetros fisiológicos contínuos (edemas, composição tecidual ou variação volumétrica de fluidos) diretamente no corpo humano. | Excitação por corrente ou tensão senoidal multifrequencial utilizando a malha de 4 elétrodos para eliminar a impedância de contato pele-eletrodo. | • Frequência: 10 Hz a 200 kHz • Amostragem: Até 800 kSPS • Processamento: Motor interno de DFT (16-bit SAR ADC). | • Limite de Frequência Superior (200 kHz): Embora atenda à maioria das aplicações biológicas, é insuficiente para caracterizar fenômenos dielétricos celulares em frequências de MHz (frequências de transição de membrana). |
| Biossensores de Afinidade e Dispositivos Point-of-Care (Ex: Diagnóstico rápido de vírus e patógenos) | Detectar a hibridização de DNA ou ligações antígeno-anticorpo em microeletrodos através da variação da impedância da interface eletrodo-eletrólito. | Varredura ratiométrica de impedância combinada com técnicas eletroquímicas de pulso (Amperometria ou Voltametria Cíclica) para monitoramento de superfície. | • Frequência: 0.016 Hz a 200 kHz • Sinal: Senoides de baixa amplitude (< 50 mV) para não danificar o biofilme. | • Saturação do HSTIA em Altas Frequências: O Amplificador de Transimpedância de Alta Velocidade (HSTIA) pode sofrer instabilidade ou saturação se a capacitância de dupla camada do sensor for muito elevada próximo ao limite de 200 kHz. • Sensibilidade extrema a ruídos de layout na PCB devido à escala de nanoamperes medida. |
| Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) em Baterias (Ex: Sensores inteligentes de State of Health - SoH) | Mapear a impedância complexa interna de células de íons de Lítio para prever o envelhecimento químico e variações térmicas. | Varredura de frequência ultrabaixa acoplada a uma malha de potência externa (visto que o chip opera em baixa potência), utilizando o gerador de ondas integrado. | • Frequência: 0.1 Hz a 10 kHz • Interface: SPI síncrona com interrupção externa (IRQ). | • Incapacidade de Corrente Direta (DC) Elevada: O potenciostato interno do AD5941 é projetado para correntes na escala de miliamperes (=/-6.5\ mA máx). Para testar baterias reais sob carga, exige circuitos integrados de potência injetores e isoladores galvânicos externos robustos. |
| Sensores de Gases Eletroquímicos e Amperométricos (Ex: Detectores industriais de CO, NOx ou O2) | Monitorar a concentração de gases tóxicos através da corrente de oxirredução gerada em uma célula galvânica/potenciostática. | Modo Potenciostato de Baixa Potência (Low Power Loop). O circuito mantém o eletrodo de referência polarizado enquanto o amplificador lê correntes contínuas na escala de nanoamperes. | • Modo: Amperometria de Potência Ultra-Baixa • Consumo Local: < 100 µA em modo de hibernação ativa. | • Limitação de Canais Simultâneos: O AD5941 possui apenas um canal completo de TIA de Alta Velocidade e uma malha de baixa potência. Se o projeto exigir um nariz eletrônico (matriz com múltiplos sensores de gases diferentes medindo ao mesmo tempo), é necessário duplicar os chips ou criar matrizes de chaveamento complexas. |